Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGVDE-DSSI-SSPH (30704)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Acquisition, installation, maintenance et géolocalisation de Défibrillateurs Entièrement Automatiques (DEA) dans les Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux de la Ville de Marseille
5 lots

Numéro de la consultation	:	2019_30704_0011

Procédure de passation :	Appel d’offres ouvert

Date de notification :

ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS, OBJET ET FORME DU MARCHE:

1. Nature du besoin

La nature du besoin est de satisfaire l’ obligation faite le 13 octobre 2016 aux établissements recevant du public de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe en application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation (et de l’article L. 5233-1 du code de la santé publique) et mise en place par le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018.
La mise en place de défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) permet à toute personne, formée ou pas, d’utiliser ce matériel.

2. Prestations:
Marché à bon de commande pour l’acquisition de défibrillateurs entièrement automatiques (DEA) avec accessoires, dans une armoire de protection, avec maintenance du dispositif.
Ces kits DEA seront installés dans des établissements municipaux et sur les plages surveillées de la ville de Marseille durant leur période d’ouverture officielle.

3. Forme du marché

L'ensemble du marché est subdivisé en 5 lots:

Lot 1 : Acquisition, installation et maintenance des kits DEA dans les Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux de la Ville de Marseille.

Poste 1 : Acquisition et installation des DEA
Poste 2 : Maintenance préventive des DEA
Poste 3 : Maintenance curative des DEA

Lot 2 : Acquisition, installation et maintenance des kits DEA dans dans Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux en sites humides.

Les caractéristiques de ce défibrillateur sont identiques au lot 1 à l’exception de la norme IP55.

Poste 1 : Acquisition et installation des DEA
Poste 2 : Maintenance préventive des DEA
Poste 3 : Maintenance curative des DEA

Lot 3 : Location, mise en service et maintenance des kits DEA sur les plages pendant la saison balnéaire.

Lot 4 : Acquisition, installation et maintenance d’armoires connectées et géolocalisées externes et internes.

Lot 5 : Maintenance préventive et curative des DEA de marque Defibtech installés dans les Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux de la Ville de Marseille.

Poste 1: Maintenance préventive des DEA
Poste 2 : Maintenance curative des DEA
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

2.1 Lot 1 : Acquisition, installation et maintenance des kits DEA dans les Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux de la Ville de Marseille.

Poste 1 :Acquisition et installation des DEA

Ces packs comprendront les éléments suivant :

- 1 défibrillateur externe entièrement automatique avec sa batterie
- 1 paire d'électrodes adultes compatibles avec connecteur unique, connectée au défibrillateur
- 1 trousse d'intervention contenant un rasoir, une paire de ciseaux adaptés à la découpe des vêtements, des compresses, une paire de gants, un dispositif de protection pour la pratique du bouche à bouche. L'ensemble de ces éléments nécessaires à l'utilisation du défibrillateur doivent être contenus soit dans la coque du défibrillateur soit dans un sac de transport léger et maniable.
- 1 signalétique réglementaire (Arrêté du 16 août 2010)
- 1 autocollant d'inscription des contrôles

Le marché inclut les prestations :
- La fourniture de la documentation rédigée en langue française, pour une utilisation correcte et une maintenance courante de l'appareil.

Le marché inclut un service après-vente. La durée de garantie constructeur retenue sera d’ au moins 8 ans. Pendant la durée de garantie constructeur et pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil, l’attributaire certifie le maintien de la commercialisation de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil et son évolution selon les normes dans le temps.

Description du défibrillateur :

Principales caractéristiques techniques attendues :

- Compact, maniable et léger (usage grand public),
- Mise en marche facile par des personnes non initiées,
- Messages effectués délivrés en langue française par défaut, modifiables bilingue en langue anglaise,
- Écran permettant d'afficher les différents messages adressés à l'utilisateur, et notamment pour guider ce dernier sur la conduite à tenir pendant l’intervention et indiquant le nombre de chocs effectués,
- Analyse automatique du rythme cardiaque,
- Indicateur(s) d'état des auto tests périodiques permettant de garantir le prêt à l'emploi,
- Garantie de fonctionnement entre 5°C et 40°C,
- Environnement humide compris entre 0 et 90%,
- Classification classe II conforme à la norme EN 60601-1/marquage CEE et à la directive 93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux,
- Électrodes adultes pré connectées,

Le défibrillateur devra disposer d'une mémoire interne permettant de stocker les données de la réanimation et ces données pourront être facilement transférables sur un ordinateur. Elles devront en particulier être exploitables et transmises sous forme d'un rapport écrit ou numérique à la Ville de Marseille, aux services de secours ou aux services hospitaliers et/ou sur réquisition des autorités compétentes.
En cas d’incident lors de l’exploitation ou des opérations de maintenance, les algorithmes de l’appareil doivent être modifiables.

Les batteries ne doivent pas être changées après utilisation du défibrillateur sauf si elles sont défectueuses.

Conditions de mise en service - arrêt du défibrillateur
Le défibrillateur doit se mettre en route automatiquement ou à l’ouverture du capot sans autre préalable pour ceux qui en possède un.
Le délai entre la mise en place des électrodes et le premier choc doit au plus être égal à 15 secondes.
En cas de fermeture accidentelle du capot pour ceux qui en possède un ou d’arrêt accidentel le défibrillateur ne doit pas s’arrêter et doit reprendre le sauvetage avec une temporisation admise au plus égale à 20 secondes.

Analyse du rythme cardiaque et caractéristiques des chocs
L’analyse du rythme cardiaque doit limiter autant que possible le temps sans massage cardiaque.
Le défibrillateur devra délivrer une énergie croissante.
Le protocole de chocs devra permettre d’optimiser le traitement de chaque patient en proposant la plus grande plage de chocs possibles.

Caractéristiques de l’assistance au massage cardiaque
Les messages sont communiqués d’abord en langue française mais peuvent facilement basculer en langue anglaise si le secouriste le souhaite. Les messages doivent être audibles, concis et d’une compréhension facile, conformes aux recommandations de l’ANSM. En particulier, ils doivent être conformes aux critères de qualité suivants:
- Être fluides et sans défaut de prononciation
- D’un volume sonore suffisant
- Utiliser des termes simples compréhensibles par un utilisateur profane

Ils doivent comporter a minima les messages suivants :
- Proposer d’appeler les services de secours
- Proposer de vérifier l’inconscience et la respiration
- Expliquer comment poser les électrodes et répéter le message si l’action de mise en place n’a pas été réalisée.
- Informer l’utilisateur lorsqu’un choc est conseillé et lui demander de ne pas toucher le patient
- Informer l’utilisateur qu’il peut toucher le patient après la délivrance d’un choc ou lorsqu’un choc n’est pas conseillé
- Proposer de faire un massage cardiaque et expliquer simplement comment faire
- Proposer une fonction métronome pour guider le massage cardiaque conforme aux recommandations en vigueur et pourra être modifié en fonction de l’évolution des réglementations à venir.

Des indications complémentaires peuvent être données portant sur la fréquence (plus vite/moins vite), sur la profondeur du massage cardiaque (plus fort/moins fort), sur le relâchement de la compression.
L’assistance au massage comprend un message d’accueil diffusé de manière orale et écrite (diffusion sur l’appareil). Le message est modifiable par l’exploitant soit à la livraison de l’appareil soit en phase courante d’exploitation ceci sans limitation du nombre de modifications. Les modifications peuvent être opérées simultanément sur tout le parc objet du marché.

L’assistance au massage doit évaluer en temps réel l’efficacité du massage cardiaque. Ces informations doivent permettre à la personne pratiquant le massage d’évaluer la qualité du massage qu’il réalise. L’information doit pouvoir être obtenue par tout moyen fiable et simple à mettre en œuvre.

L’assistance au massage s’adapte à la morphologie du patient.

En cas d’inaction du sauveteur, le dernier message est répété.

Les caractéristiques du massage c’est à dire le nombre de compressions seront enregistrées sur un graphique. Ce tracé reprendra leur intensité, leur fréquence et seront enregistrés par l’appareil. Les caractéristiques de l’activité cardiaque sont également enregistrées par l’appareil.
L’enregistrement doit permettre d’évaluer la qualité du massage postérieurement à son exécution et sur la base des seules données fournies par l’appareil. La durée minimale de cet enregistrement est fixée à 15 minutes minimum d’enregistrement de l’électrocardiogramme initial et de la totalité des données des événements et des décisions d’analyse.

Exigences sur la qualité, durée de vie et la pérennité de l’appareil

Les électrodes doivent avoir une durée de vie d’au moins 2 ans. Elles seront pré-gélifiées, et câblées à la mise en place. Les électrodes doivent être solides, ne pas se déconnecter ou s’arracher à la traction, avoir une bonne résistance aux variations de températures (températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C). Une absence d’électrodes doit entraîner un signal d’alerte visuelle et sonore.
Option souhaitée pour les électrodes connectées sur l’appareil : indication visuelle et/ou sonore en cas de péremption, mauvaise fonctionnalité.
La batterie doit avoir une durée de vie d’au moins 4 ans.
Une batterie qui durerait moins de temps que le temps de fonctionnement annoncé par le fabricant alors que l’appareil n’a pas été utilisé pour délivrer des chocs électriques, sera changée sans condition par l’attributaire du présent marché.
Plusieurs interventions doivent être possibles avec la même batterie. Les chocs nécessaires à une intervention de sauvetage doivent pouvoir être réalisés avec une batterie reconnue comme faible par l’appareil.
L’appareil possède un dispositif d’autotest de fonctionnement. L’autotest est défini dans le mémoire technique. Il renseigne notamment :

- sur le bon fonctionnement de l’appareil
- sur le bon fonctionnement de la batterie et son niveau de charge
- sur le bon fonctionnement des électrodes

L’information sur l’autotest est renvoyée vers le gestionnaire via les modalités décrites.
L’alerte de défaut doit également comporter un signal visuel et un signal sonore au niveau du défibrillateur, visibles et audibles y compris lorsque le défibrillateur est installé dans une armoire.

L’appareil possède un dispositif d’alerte en cas de défaut ou d’absence d’une ou des électrodes.

Caractéristiques du report d’information effectué par l’appareil

Le défibrillateur doit être compatible avec le système de surveillance de l’armoire. Ce système permet la surveillance en temps réel des défibrillateurs et la réception d’alertes de mise en défaut qui peuvent être envoyées soit par mail, soit par SMS à plusieurs personnes désignées par la Ville de Marseille et le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille.

L’ensemble des données enregistrées sur la mémoire de l’appareil sont extractibles et peuvent être stockées sur un support informatique permettant une collecte aisée des informations et des enregistrements effectués.
L’appareil sera équipé d’un logiciel de transfert, de gestion et de configuration des données du défibrillateur. Ce logiciel, dit logiciel de surveillance, devra être fourni avec chaque défibrillateur et les mises à jour éventuelles de ce logiciel seront réalisées gratuitement par le titulaire du marché. Chaque appareil sera fourni avec un manuel d'utilisation et un guide de maintenance rédigé en français.

Livraison :

  Après chaque installation, un bon de livraison sera effectué et signé par le titulaire du marché.
  L’original du compte rendu sera conservé par le Service de la Santé Publique.
  Le compte rendu devra comporter :
  - Le nom, l’adresse de chaque établissement livré,
  - Le nombre et la désignation des kits installés pour chaque établissement.
Une liste des adresses des Établissements Recevant du Public (ERP) est annexée au CCTP.

- Délai d'installation et de mise en service des DEA
Ce délai est fixé à quinze (15) jours ouvrés au maximum à compter de la date d'envoi du bon de commande.

Poste 2 : Maintenance préventive des DEA

- Une maintenance annuelle est demandée
- Maintenance globale et totale
- Visite sur site du technicien
- Rapport de traçabilité
- Remplacement électrodes, piles et/ou batterie en cas d’utilisation et aux dates de péremption.

Contrôle qualité et maintenance des nouveaux défibrillateurs installés dans les lieux publics au fur et à mesure de leurs installations dans les établissements municipaux de la ville de Marseille.
Le contrôle qualité annuel des défibrillateurs automatisés externes consiste en un ensemble d’opérations destinées à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant à partir de consignes établies et de tolérances adaptées selon les préconisations du fabricant.

Points minimum à contrôler, vérifier ou tester par défibrillateur automatisé externe

  - Contrôle général,
  - Vérification énergie restituée,
  - Vérification des alarmes,
  - Test de sécurité électrique.

Modalités d’exécution des contrôles qualité des défibrillateurs automatisés externes

La Ville de Marseille rédige un tableau de tous les lieux d’accueil du public où sont implantés les défibrillateurs automatisés externes (Annexes au DCE – Parc des DAE) qu’il met à la disposition du titulaire.

Le titulaire prévoit un calendrier de visite en fonction des horaires d’ouverture des différents sites par arrondissement afin d’optimiser ses déplacements.

A l’issue du contrôle qualité, lorsqu’un défibrillateur a satisfait à tous les tests et qu’il est déclaré conforme, le technicien appose immédiatement sur ce défibrillateur une pastille autocollante faisant apparaître la date du contrôle réalisé.

A l’issue du contrôle qualité, lorsqu’un défibrillateur est déclaré non conforme, le technicien appose immédiatement sur celui-ci une pastille autocollante faisant apparaître la mention «non conforme» et la date du contrôle réalisé. L’appareil est alors sorti du parc opérationnel pour faire l’objet d’une maintenance corrective ou être réformé.

Documents techniques à fournir à l’issue des contrôles qualités

Rapports de contrôle qualité individuel et global

Pour chaque appareil contrôlé, le titulaire délivre :

un rapport de contrôle qualité individuel (format papier ou dématérialisé) comportant les mentions suivantes :
    - date du contrôle qualité,
    - nom du site (le nom de l’établissement d’accueil du public),
    - type d’appareil,
    - modèle de l’appareil,
    - marque de l’appareil,
    - nom de la société,
    - nom et prénom du technicien ayant effectué le contrôle,
    - ECME utilisé (marque, modèle, type n° de série, date de contrôle, organisme de contrôle),
    - nature des tests effectués,
    - résultats des paramètres techniques,
    - résultat final du contrôle qualité (conformité ou non-conformité),
    - motif technique de non-conformité (le cas échéant),
    - observations éventuelles.
    - remplacement des électrodes et des piles conformément à la durée de vie donnée par le constructeurs.
un rapport de contrôle qualité global récapitulant l’ensemble des contrôles qualités effectués (format papier ou dématérialisé) :
    - date,
    - marque du défibrillateur,
    - modèle du défibrillateur,
    - numéro de série du défibrillateur,
    - nom de la société,
    - nom et prénom du technicien ayant effectué le contrôle,
    - site (nom de l’établissement d’accueil du public),
    - résultat du test (conformité ou non-conformité),
    - motif technique de non-conformité (en cas de non-conformité),
    - observations éventuelles.

Ces rapports sont transmis au représentant du BMPM et au SSPH dans un délai de cinq jours calendaires maximum après la fin des opérations de contrôle qualité des défibrillateurs automatisés externes à l’adresse suivante :
Directeur du SMUR
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Centre Médical Frédéric Paré
137, boulevard de Plombières – B.P. 207
13303 Marseille Cedex 03
bureaugestion.cmp@bmpm.gouv.fr
Téléphone : 04 95 05 40 81 – Télécopie : 04 95 05 40 78

Service de la Santé Publique et des Handicapés
Le Médecin directeur
23 rue Louis Astruc
13233 Marseille Cedex 20
Téléphone: 04 91 55 32 84
sante@marseille.fr

Poste 3 : Maintenance curative des DEA

Surveillance à distance des DEA, intervention et compte rendu d’anomalie, de panne ou d’utilisation

La surveillance des Kits DEA se fera par le titulaire en temps réel en semaine, jours fériés et week-end au travers du logiciel de l’armoire géolocalisée autonome communicante sur un réseau de type Sigfox.
Si le titulaire constate un défaut, une utilisation du DEA, une détérioration, il devra intervenir dans un délais de 4 h maximum ( l’entreprise peut proposer un délai inférieur) pour remettre en service le DEA.
Le titulaire s’engage à avertir la personne publique dès que celui-ci a pris connaissance d’une anomalie, d’une panne ou l’utilisation d’un kit DEA.
Afin d’avertir la personne publique, le titulaire établira, dans un délai de vingt-quatre heures un compte rendu d’anomalie, de panne ou d’utilisation qu’il adressera au directeur du SMUR du BMPM ou à son représentant désigné à cet effet et au représentant du SSPH.
À l'issue de l'intervention, un compte rendu, impérativement accompagné d'un certificat de bon fonctionnement sera établi et signé par le titulaire

- Le compte rendu doit être signé et indiquer les éléments suivants :

- La référence du marché,
- La désignation du matériel qui à été réparé et remis en service ou si il est à remplacer,
- La désignation du DEA utilisé,
- La localisation du matériel,
- La date et l’heure de la connaissance de l’anomalie, de la panne ou de l’utilisation,
- La date et l’heure de l’intervention du technicien.

L’envoi s’effectuera par courriel à l’adresse suivante : bureaugestion.cmp@bmpm.gouv.fr
Il sera envoyé également au Service de la Santé Publique et des Handicapés à l’adresse courriel suivante : sante@marseille.fr

Lot 2 : Acquisition, installation et maintenance des kits DEA dans les Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux en sites humides.

Poste 1 : Acquisition et installation des DEA

Ces packs comprendront les éléments suivant :
- 1 défibrillateur externe entièrement automatique avec sa batterie,
- 1 paire d'électrodes adultes compatibles avec connecteur unique, connectée au défibrillateur,
- 1 trousse d'intervention contenant un rasoir, une paire de ciseaux adaptés à la découpe des vêtements, des compresses, une paire de gants, un dispositif de protection pour la pratique du bouche à bouche. L'ensemble de ces éléments nécessaires à l'utilisation du défibrillateur doivent être contenus soit dans la coque du défibrillateur soit dans un sac de transport léger et maniable,
- 1 signalétique réglementaire (Arrêté du 16 août 2010),
- 1 autocollant d'inscription des contrôles.
Le marché inclut les prestations :

- La fourniture de la documentation rédigée en langue française, pour une utilisation correcte et une maintenance courante de l'appareil.

Le marché inclut un service après-vente. La durée de garantie constructeur retenue sera d’au moins 8 ans. Pendant la durée de garantie constructeur et pour assurer le bon fonctionnement de l’appareil, l’attributaire certifie le maintien de la commercialisation de tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil et son évolution selon les normes dans le temps.

Description du défibrillateur :

Principales caractéristiques techniques attendues :
- Compact, maniable et léger (usage grand public),
- Mise en marche facile par des personnes non initiées,
- Messages effectués délivrés en langue française par défaut, modifiables bilingue en langue anglaise-écran permettant d'afficher les différents messages adressés à l'utilisateur, et notamment pour guider ce dernier sur la conduite à tenir pendant l’intervention et indiquant le nombre de chocs effectués,
- Analyse automatique du rythme cardiaque,
- Indicateur(s) d'état des auto tests périodiques permettant de garantir le prêt à l'emploi,
- Garantie de fonctionnement entre 5°C et 40°C,
- Environnement humide compris entre 0 et 90%,
- Résistance au moins égale à IP 55,
- Classification classe II conforme à la norme EN 60601-1/marquage CEE et à la directive 93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux,
- Électrodes adultes pré connectées.

Le défibrillateur devra disposer d'une mémoire interne permettant de stocker les données de la réanimation et ces données pourront être facilement transférable sur un ordinateur. Elles devront en particulier être exploitables et transmises sous forme d'un rapport écrit ou numérique à la Ville de Marseille, aux services de secours ou aux services hospitaliers et/ou sur réquisition des autorités compétentes.
En cas d’incident lors de l’exploitation ou des opérations de maintenance, les algorithmes de l’appareil doivent être modifiables.

Les batteries ne doivent pas être changées après utilisation du défibrillateur sauf si elles sont défectueuses.

Conditions de mise en service - arrêt du défibrillateur
Le défibrillateur doit se mettre en route automatiquement ou à l’ouverture du capot sans autre préalable pour ceux qui en possède un.
Le délai entre la mise en place des électrodes et le premier choc doit au plus être égal à 15 secondes.
En cas de fermeture accidentelle du capot pour ceux qui en possède un ou d’arrêt accidentel le défibrillateur ne doit pas s’arrêter et doit reprendre le sauvetage avec une temporisation admise au plus égale à 20 secondes.

Analyse du rythme cardiaque et caractéristiques des chocs
L’analyse du rythme cardiaque doit limiter autant que possible le temps sans massage cardiaque.
Le défibrillateur devra délivrer une énergie croissante.
Le protocole de chocs devra permettre d’optimiser le traitement de chaque patient en proposant la plus grande plage de chocs possibles.

Caractéristiques de l’assistance au massage cardiaque
Les messages sont communiqués d’abord en langue française mais peuvent facilement basculer en langue anglaise si le secouriste le souhaite. Les messages doivent être audibles, concis et d’une compréhension facile, conformes aux recommandations de l’ANSM. En particulier, ils doivent être conformes aux critères de qualité suivants:
- Être fluides et sans défaut de prononciation,
- D’un volume sonore suffisant,
- Utiliser des termes simples compréhensibles par un utilisateur profane.

Ils doivent comporter a minima les messages suivants :
- Proposer d’appeler les services de secours,
- Proposer de vérifier l’inconscience et la respiration,
- Expliquer comment poser les électrodes et répéter le message si l’action de mise en place n’a pas été réalisée,
- Informer l’utilisateur lorsqu’un choc est conseillé et lui demander de ne pas toucher le patient,
- Informer l’utilisateur qu’il peut toucher le patient après la délivrance d’un choc ou lorsqu’un choc n’est pas conseillé,
- Proposer de faire un massage cardiaque et expliquer simplement comment faire,
- Proposer une fonction métronome pour guider le massage cardiaque conforme aux recommandations en vigueur et pourra être modifié en fonction de l’évolution des réglementations à venir.

Des indications complémentaires peuvent être données portant sur la fréquence (plus vite/moins vite), sur la profondeur du massage cardiaque (plus fort/moins fort), sur le relâchement de la compression.
L’assistance au massage comprend un message d’accueil diffusé de manière orale et écrite (diffusion sur l’appareil). Le message est modifiable par l’exploitant soit à la livraison de l’appareil soit en phase courante d’exploitation ceci sans limitation du nombre de modifications. Les modifications peuvent être opérées simultanément sur tout le parc objet du marché.
L’assistance au massage doit évaluer en temps réel l’efficacité du massage cardiaque. Ces informations doivent permettre à la personne pratiquant le massage d’évaluer la qualité du massage qu’il réalise. L’information doit pouvoir être obtenue par tout moyen fiable et simple à mettre en œuvre.

L’assistance au massage s’adapte à la morphologie du patient.

En cas d’inaction du sauveteur, le dernier message est répété.

Les caractéristiques du massage c’est à dire le nombre de compressions seront enregistrées sur un graphique. Ce tracé reprendra leur intensité, leur fréquence et seront enregistrés par l’appareil. Les caractéristiques de l’activité cardiaque sont également enregistrées par l’appareil.
L’enregistrement doit permettre d’évaluer la qualité du massage postérieurement à son exécution et sur la base des seules données fournies par l’appareil. La durée minimale de cet enregistrement est fixée à 15 minutes minimum d’enregistrement de l’électrocardiogramme initial et de la totalité des données des événements et des décisions d’analyse.

Exigences sur la qualité, durée de vie et la pérennité de l’appareil
Les électrodes doivent avoir une durée de vie d’au moins 2 ans. Elles seront pré-gélifiées, et câblées à la mise en place. Les électrodes doivent être solides, ne pas se déconnecter ou s’arracher à la traction, avoir une bonne résistance aux variations de températures (températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C). Une absence d’électrodes doit entraîner un signal d’alerte visuelle et sonore.
Option souhaitée pour les électrodes connectées sur l’appareil : indication visuelle et/ou sonore en cas de péremption, mauvaise fonctionnalité.
La batterie doit avoir une durée de vie d’au moins 4 ans
Une batterie qui durerait moins de temps que le temps de fonctionnement annoncé par le fabricant alors que l’appareil n’a pas été utilisé pour délivrer des chocs électriques, sera changée sans condition par l’attributaire du présent marché.
Plusieurs interventions doivent être possibles avec la même batterie. Les chocs nécessaires à une intervention de sauvetage doivent pouvoir être réalisés avec une batterie reconnue comme faible par l’appareil.
L’appareil possède un dispositif d’autotest de fonctionnement. L’autotest est défini dans le mémoire technique.

Il renseigne notamment :
- sur le bon fonctionnement de l’appareil,
- sur le bon fonctionnement de la batterie et son niveau de charge,
- sur le bon fonctionnement des électrodes.

L’information sur l’autotest est renvoyée vers le gestionnaire via les modalités décrites .
L’alerte de défaut doit également comporter un signal visuel et un signal sonore au niveau du défibrillateur, visibles et audibles y compris lorsque le défibrillateur est installé dans une armoire.

L’appareil possède un dispositif d’alerte en cas de défaut ou d’absence d’une ou des électrodes.

Caractéristiques du report d’information effectué par l’appareil
Le défibrillateur doit être compatible avec le système de surveillance de l’armoire. Ce système permet la surveillance en temps réel des défibrillateurs et la réception d’alertes de mise en défaut qui peuvent être envoyées soit par mail, soit par SMS à plusieurs personnes désignées par la Ville de Marseille et le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille.

L’ensemble des données enregistrées sur la mémoire de l’appareil sont extractibles et peuvent être stockées sur un support informatique permettant une collecte aisée des informations et des enregistrements effectués.
L’appareil sera équipé d’un logiciel de transfert, de gestion et de configuration des données du défibrillateur. Ce logiciel, dit logiciel de surveillance, devra être fourni avec chaque défibrillateur et les mises à jour éventuelles de ce logiciel seront réalisées gratuitement par le titulaire du marché. Chaque appareil sera fourni avec un manuel d'utilisation et un guide de maintenance rédigé en français.

- Livraison :
  Après chaque installation, un bon de livraison sera effectué et signé par le titulaire du marché.
  L’original du compte rendu sera conservé par le Service de la Santé Publique.
  Le compte rendu devra comporter :
  Le nom, l’adresse de chaque établissement livré,
  Le nombre et la désignation des kits installés pour chaque établissement.

Une liste des adresses des Établissements Recevant du Public (ERP) est annexée dans le Document de Consultation des Entreprises à titre indicatif.

Délai d'installation et de mise en service des DEA
Ce délai est fixé à quinze (15) jours ouvrés au maximum à compter de la date d'envoi du bon de commande.

Poste 2 : Maintenance préventive des DEA

Une maintenance annuelle est demandée :

Maintenance globale et totale,
Visite sur site du technicien,
Rapport de traçabilité,
Remplacement électrodes, piles et/ou batterie en cas d’utilisation et aux dates de péremption.

Contrôle qualité et maintenance des nouveaux défibrillateurs installés dans les lieux publics au fur et à mesure de leurs installations dans les établissements municipaux de la ville de Marseille.
Le contrôle qualité annuel des défibrillateurs automatisés externes consiste en un ensemble d’opérations destinées à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant à partir de consignes établies et de tolérances adaptées selon les préconisations du fabricant.

Points minimum à contrôler, vérifier ou tester par défibrillateur automatisé externe
  - Contrôle général,
  - Vérification énergie restituée,
  - Vérification des alarmes,
  - Test de sécurité électrique.

Modalités d’exécution des contrôles qualité des défibrillateurs automatisés externes

La Ville de Marseille rédige un tableau de tous les lieux d’accueil du public où sont implantés les défibrillateurs automatisés externes (Annexes au DCE – Parc des DAE) qu’il met à la disposition du titulaire.

Le titulaire prévoit un calendrier de visite en fonction des horaires d’ouverture des différents sites par arrondissement, afin d’optimiser ses déplacements.

À l’issue du contrôle qualité, lorsqu’un défibrillateur a satisfait à tous les tests et qu’il est déclaré conforme, le technicien appose immédiatement sur ce défibrillateur une pastille autocollante faisant apparaître la date du contrôle réalisé.

A l’issue du contrôle qualité, lorsqu’un défibrillateur est déclaré non conforme, le technicien appose immédiatement sur celui-ci une pastille autocollante faisant apparaître la mention « non conforme » et la date du contrôle réalisé. L’appareil est alors sorti du parc opérationnel municipal pour faire l’objet d’une maintenance corrective ou être réformé.

Documents techniques à fournir à l’issue des contrôles qualités

Rapports de contrôle qualité individuel et global

Pour chaque appareil contrôlé, le titulaire délivre :
un rapport de contrôle qualité individuel (format papier ou dématérialisé) comportant les mentions suivantes :
    - date du contrôle qualité,
    - nom du site (le nom de l’établissement d’accueil du public),
    - type d’appareil,
    - modèle de l’appareil,
    - marque de l’appareil,
    - nom de la société,
    - nom et prénom du technicien ayant effectué le contrôle,
    - ECME utilisé (marque, modèle, type n° de série, date de contrôle, organisme de contrôle),
    - nature des tests effectués,
    - résultats des paramètres techniques,
    - résultat final du contrôle qualité (conformité ou non-conformité),
    - motif technique de non-conformité (le cas échéant),
    - observations éventuelles.
    - Remplacement des électrodes et des piles conformément à la durée de vie donnée par le constructeurs.
un rapport de contrôle qualité global récapitulant l’ensemble des contrôles qualités effectués (format papier ou dématérialisé) :
    - date,
    - marque du défibrillateur,
    - modèle du défibrillateur,
    - numéro de série du défibrillateur,
    - nom de la société,
    - nom et prénom du technicien ayant effectué le contrôle,
    - site (nom de l’établissement d’accueil du public),
    - résultat du test (conformité ou non-conformité),
    - motif technique de non-conformité (en cas de non-conformité),
    - observations éventuelles.
Ces rapports sont transmis au représentant du BMPM et au SSPH dans un délai de cinq jours calendaires maximum après la fin des opérations de contrôle qualité des défibrillateurs automatisés externes à l’adresse suivante :
Directeur du SMUR
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Centre Médical Frédéric Paré
137, boulevard de Plombières – B.P. 207
13303 Marseille Cedex 03
bureaugestion.cmp@bmpm.gouv.fr
Téléphone : 04 95 05 40 81 – Télécopie : 04 95 05 40 78

Service de la Santé Publique et des Handicapés
Le Médecin directeur
23 rue Louis Astruc
13233 Marseille Cedex 20
sante@marseille.fr
Téléphone: 04 91 55 32 84

Poste 3 : Maintenance curative des DEA

Surveillance à distance des DEA, intervention et compte rendu d’anomalie, de panne ou d’utilisation

La surveillance des Kits DEA se fera par le titulaire en temps réel en semaine, jours fériés et week-end au travers du logiciel de l’armoire géolocalisée autonome communicante sur un réseau de type Sigfox ou équivalent compatible.
Si le titulaire constate un défaut, une utilisation du DEA, une détérioration, il devra intervenir dans un délais 12 h maximum (l’entreprise peut proposer un délai inférieur) pour remettre en service le DEA.
Le titulaire s’engage à avertir la personne publique dès que celui-ci a pris connaissance d’une anomalie, d’une panne ou l’utilisation d’un kit DEA.
Afin d’avertir la personne publique, le titulaire établira, dans un délai de vingt-quatre heures un compte rendu d’anomalie, de panne ou d’utilisation qu’il adressera au directeur du SMUR du BMPM ou à son représentant désigné à cet effet et au représentant du SSPH.
A l'issue de l'intervention, un compte rendu, impérativement accompagné d'un certificat de bon fonctionnement sera établis et signés par le titulaire.

- Le compte rendu doit être signé et indiqué les éléments suivants :

- La référence du marché,
- La désignation du matériel qui à été réparer et remis en service ou si il est à remplacer,
- La désignation du DEA utilisé,
- La localisation du matériel,
- La date et l’heure de la connaissance de l’anomalie, de la panne ou de l’utilisation,
- La date et l’heure de l’intervention du technicien.

L’envoi s’effectuera par courriel à l’adresse suivante : bureaugestion.cmp@bmpm.gouv.fr
Il sera envoyé également au Service de la Santé Publique et des Handicapés à l’adresse courriel suivante : sante@marseille.fr

Lot 3 : Location, mise en service et maintenance des kits DEA sur les plages pendant la saison balnéaire.

Les dates de la saison balnéaire seront communiquées au prestataire dès que possible et sont situées généralement entre le 1er juin et le 15 septembre.

Ces packs comprendront les éléments suivant :

- 1 défibrillateur externe entièrement automatique avec batterie,
- 1 paire d'électrodes adultes compatibles avec connecteur unique, connectée au défibrillateur,
- 1 trousse d'intervention contenant un rasoir, une paire de ciseaux adaptés à la découpe des vêtements, des compresses, une paire de gants, un dispositif de protection pour la pratique du bouche à bouche. L'ensemble de ces éléments nécessaires à l'utilisation du défibrillateur doivent être contenus soit dans la coque du défibrillateur soit dans un sac de transport léger et maniable,
- 1 signalétique réglementaire Arrêté du 16 août 2010 Articles R.6311-14, R.6311-15 et R.6311-16 du code de la santé publique,
- 1 autocollant d'inscription des contrôles,
Le marché inclut les prestations de livraisons et d’installation et de maintenance,
- La mise en service et la connexion au système de surveillance à distance,
- Une démonstration du fonctionnement de chaque appareil,
- La fourniture de la documentation rédigée en langue française, pour une utilisation correcte et une maintenance courante de l'appareil.

Le matériel doit être en parfait état de fonctionnement pendant la durée de location avec remplacement d’un appareil défectueux dans un délais de 12 h maximum (l’entreprise peut proposer un délai inférieur).

Description du défibrillateur :

Principales caractéristiques techniques attendues :

- Compact, maniable et léger,
- Mise en marche facile par des personnes non initiées,
- Messages effectués en langue française par défaut, modifiables en langue anglaise,
- Ecran permettant d'afficher les différents messages adressés à l'utilisateur, et notamment pour guider ce dernier sur la conduite à tenir pendant l’intervention,
- Analyse automatique du rythme cardiaque,
- Dispositif de mesures d’impédancemétrie permettant d’adapter la puissance du choc à la morphologie du patient,
- Indicateur(s) d'état des auto tests périodiques permettant de garantir le prêt à l'emploi,
- Garantie de fonctionnement entre 5°C et 40°C,
- Environnement humide compris entre 0 et 90%,
- Résistance au moins égale à IP 55,
- Classification classe II conforme à la norme EN 60601-1/marquage CEE et à la directive 93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux,
- Électrodes adultes pré connectées.

Le défibrillateur devra disposer d'une mémoire interne permettant de stocker les données de la réanimation et ces données pourront être facilement sur un ordinateur. Elles devront en particulier être exploitables et transmises sous forme d'un rapport écrit ou numérique à la Ville de Marseille, aux services de secours ou aux services hospitaliers et/ou sur réquisition des autorités compétentes.
En cas d’incident lors de l’exploitation ou des opérations de maintenance, les algorithmes de l’appareil doivent être modifiables.

Les batteries ne doivent pas nécessairement être changées après utilisation du défibrillateur sauf si elles sont défectueuses.

Conditions de mise en service - arrêt du défibrillateur
Le défibrillateur doit se mettre en route automatiquement ou à l’ouverture du capot sans autre préalable pour ceux qui en possède un.
Le délai entre la mise en place des électrodes et le premier choc doit au plus être égal à 15 secondes.
En cas de fermeture accidentelle du capot pour ceux qui en possède un ou d’arrêt accidentel , le défibrillateur ne doit pas s’arrêter et doit reprendre le sauvetage avec une temporisation admise au plus égale à 20 secondes.

Analyse du rythme cardiaque et caractéristiques des chocs
L’analyse du rythme cardiaque doit limiter autant que possible le temps sans massage cardiaque.
Le défibrillateur devra délivrer une énergie croissante.
Le protocole de chocs devra permettre d’optimiser le traitement de chaque patient en proposant la plus grande plage de chocs possibles.

Caractéristiques de l’assistance au massage cardiaque
Les messages sont communiqués d’abord en langue française mais peuvent facilement basculer en langue anglaise si le secouriste le souhaite. Les messages doivent être audibles, concis et d’une compréhension facile, conformes aux recommandations de l’ANSM. En particulier, ils doivent être conformes aux critères de qualité suivants :

- Être fluides et sans défaut de prononciation,
- D’un volume sonore suffisant,
- Utiliser des termes simples compréhensibles par un utilisateur profane.

Ils doivent comporter a minima les messages suivants :

- Proposer d’appeler les services de secours,
- Proposer de vérifier l’inconscience et la respiration,
- Expliquer comment poser les électrodes et répéter le message si l’action de mise en place n’a pas été réalisée,
- Informer l’utilisateur lorsqu’un choc est conseillé et lui demander de ne pas toucher le patient,
- Informer l’utilisateur qu’il peut toucher le patient après la délivrance d’un choc ou lorsqu’un choc n’est pas conseillé,
- Proposer de faire un massage cardiaque et expliquer simplement comment faire,
- Proposer une fonction métronome pour guider le massage cardiaque.

Des indications complémentaires peuvent être données portant sur la fréquence (plus vite/moins vite), sur la profondeur du massage cardiaque (plus fort/moins fort), sur le relâchement de la compression.
L’assistance au massage comprend un message d’accueil diffusé de manière orale et écrite (diffusion sur l’appareil). Le message est modifiable par l’exploitant soit à la livraison de l’appareil soit en phase courante d’exploitation ceci sans limitation du nombre de modifications. Les modifications peuvent être opérées simultanément sur tout le parc objet du marché.
L’assistance au massage doit évaluer en temps réel l’efficacité du massage cardiaque. Ces informations doivent permettre à la personne pratiquant le massage d’évaluer la qualité du massage qu’il réalise. L’information doit pouvoir être obtenue par tout moyen fiable et simple à mettre en œuvre.
L’assistance au massage s’adapte à la morphologie du patient.
En cas d’inaction du sauveteur, le dernier message est répété. Les caractéristiques du massage c’est à dire le nombre de compressions, leur intensité, leur fréquence sont enregistrés par l’appareil. Les caractéristiques de l’activité cardiaque sont également enregistrées par l’appareil.
L’enregistrement doit permettre d’évaluer la qualité du massage postérieurement à son exécution et sur la base des seules données fournies par l’appareil. La durée minimale de cet enregistrement est fixée à 15 minutes minimum d’enregistrement de l’électrocardiogramme initial et de la totalité des données des événements et des décisions d’analyse.

Exigences sur la qualité de l’appareil

Les électrodes seront pré-gélifiées et câblées à la mise en place. Les électrodes doivent être solides, ne pas se déconnecter à la traction, avoir une bonne résistance aux variations de températures (températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C). Une absence d’électrodes doit entraîner un signal d’alerte.
Plusieurs interventions doivent être possibles avec la même batterie. Les chocs nécessaires à une intervention de sauvetage doivent pouvoir être réalisés avec une batterie reconnue comme faible par l’appareil.
L’appareil possède un dispositif d’autotest de fonctionnement. L’autotest est défini dans le mémoire technique. Il renseigne notamment :
- sur le bon fonctionnement de l’appareil
- sur le bon fonctionnement de la batterie et son niveau de charge
- sur le bon fonctionnement des électrodes

L’information sur l’autotest est renvoyée vers le gestionnaire via les modalités décrites.
L’alerte de défaut doit également comporter un signal visuel et un signal sonore au niveau du défibrillateur, visibles et audibles y compris lorsque le défibrillateur est installé dans une armoire.
L’appareil possède un dispositif d’alerte en cas de défaut ou d’absence d’une ou des électrodes.

Caractéristiques du report d’information effectué par l’appareil

L’ensemble des données enregistrées sur la mémoire de l’appareil sont extractibles et peuvent être stockées sur un support informatique permettant une collecte aisée des informations et des enregistrements effectués.
L’appareil sera équipé d’un logiciel de transfert, de gestion et de configuration des données du défibrillateur. Ce logiciel, dit logiciel de surveillance, devra être fourni avec chaque défibrillateur et les mises à jour éventuelles de ce logiciel seront réalisées gratuitement par le titulaire du marché. Chaque appareil sera fourni avec un manuel d'utilisation et un guide de maintenance rédigé en français.

Livraison :

  Après chaque installation, un bon de livraison sera effectué et signé par le titulaire du marché.
  L’original du compte rendu sera conservé par le Service de la Santé Publique.
  Le compte rendu devra comporter :
  Le nom, l’adresse de chaque lieu livré,
  Le nombre et la désignation des kits installés dans chaque lieu.

Une liste des plages est annexée dans le CCTP à titre indicatif.

Délai d'installation et de mise en service des DEA
Ce délai est fixé à quinze (15) jours ouvrés au maximum à compter de la date d'envoi du bon de commande.

Lot 4 : Acquisition, installation et maintenance d’armoires connectées et géolocalisées externes et internes.

L’armoire intérieure et extérieure avec alarme, autonome communicante sur un réseau de type Sigfox ou équivalent utilisant la technologie de fréquence radio de basse consommation d’énergie alarme, équipée d'un ou plusieurs capteurs optiques permettant la surveillance du/des témoins de fonctionnement du défibrillateur.

Elle fournit également a minima les informations suivantes :

- Ouverture de l’armoire,
- Présence du défibrillateur,
- Fonctionnalité du défibrillateur (indication de fonctionnalité),
- Coupure de l'alimentation électrique,
- Batterie faible,
- Présence des électrodes,
- Fonctionnalité des électrodes,
- Autotest quotidien, hebdomadaire et mensuel.

Les armoires destinées à être installées en extérieur avec branchement électrique sont configurées avec chauffage et ventilation régulés, alarmes sonores et visuelles.
Elle doit comporter un convertisseur d’alimentation ou des piles et un kit de fixation.
Elle comportera en façade une signalétique conforme à la réglementation ainsi qu’un message transmis par la Mairie de Marseille (logo et mention appareil sous vidéosurveillance).

L’armoire doit pouvoir alerter via courriel ou SMS l’exploitant de tout incident sur le défibrillateur ou de toute intervention réalisée par lui.
La Ville de Marseille souhaite avoir accès à un logiciel de suivi et de report d’information de maintenance ainsi que le titulaire pour les lots 1, 2 et 5.
L’accès au logiciel se fera avec plusieurs identifiants et mots de passe.

Le titulaire doit effectuer une maintenance et un nettoyage annuel ou plus si nécessaire de l’armoire. La batterie doit être remplacée si besoin.

Dans le cas ou il serait impossible de percer le mur, les armoires devront être installées dans une colonne appropriée.

Délai d'installation et de mise en service des armoires
Ce délai est fixé à quinze (15) jours ouvrés au maximum à compter de la date d'envoi du bon de commande.

Lot 5 : Maintenance préventive et curative des DEA de marque Defibtech installés dans les Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux de la Ville de Marseille.

Poste 1:Maintenance préventive des DEA

Une maintenance annuelle est demandée :

- Maintenance globale et totale,
- Visite sur site du technicien,
- Rapport de traçabilité,
- Remplacement électrodes, piles et/ou batterie en cas d’utilisation et aux dates de péremption.

Contrôle qualité et maintenance des défibrillateurs Defibtech installés dans les Établissements Recevant du Public et les lieux municipaux de la Ville de Marseille.
Le contrôle qualité annuel des défibrillateurs automatisés externes consiste en un ensemble d’opérations destinées à évaluer le maintien des performances revendiquées par le fabricant à partir de consignes établies et de tolérances adaptées selon les préconisations du fabricant.

Points minimum à contrôler, vérifier ou tester par défibrillateur automatisé externe

  - Contrôle général,
  - Vérification énergie restituée,
  - Vérification des alarmes,
  - Test de sécurité électrique.

Modalités d’exécution des contrôles qualité des défibrillateurs automatisés externes

La Ville de Marseille rédige un tableau de tous les lieux d’accueil du public où sont implantés les défibrillateurs automatisés externes (Annexes au DCE – Parc des DAE) qu’il met à la disposition du titulaire.

Le titulaire prévoit un calendrier de visite en fonction des horaires d’ouverture des différents sites par arrondissement afin d’optimiser ses déplacements.

A l’issue du contrôle qualité, lorsqu’un défibrillateur a satisfait à tous les tests et qu’il est déclaré conforme, le technicien appose immédiatement sur ce défibrillateur une pastille autocollante faisant apparaître la date du contrôle réalisé.

A l’issue du contrôle qualité, lorsqu’un défibrillateur est déclaré non conforme, le technicien appose immédiatement sur celui-ci une pastille autocollante faisant apparaître la mention « non conforme » et la date du contrôle réalisé. L’appareil est alors sorti du parc opérationnel municipal pour faire l’objet d’une maintenance corrective ou être réformé.

Documents techniques à fournir à l’issue des contrôles qualités
Rapports de contrôle qualité individuel et global

Pour chaque appareil contrôlé, le titulaire délivre :

un rapport de contrôle qualité individuel (format papier ou dématérialisé) comportant les mentions suivantes :
    - date du contrôle qualité,
    - nom du site (le nom de l’établissement d’accueil du public),
    - type d’appareil,
    - modèle de l’appareil,
    - marque de l’appareil,
    - nom de la société,
    - nom et prénom du technicien ayant effectué le contrôle,
    - ECME utilisé (marque, modèle, type n° de série, date de contrôle, organisme de contrôle),
    - nature des tests effectués,
    - résultats des paramètres techniques,
    - résultat final du contrôle qualité (conformité ou non-conformité),
    - motif technique de non-conformité (le cas échéant),
    - observations éventuelles.
    - Remplacement des électrodes et des piles conformément à la durée de vie donnée par le constructeurs.
un rapport de contrôle qualité global récapitulant l’ensemble des contrôles qualités effectués (format papier ou dématérialisé) :
    - date,
    - marque du défibrillateur,
    - modèle du défibrillateur,
    - numéro de série du défibrillateur,
    - nom de la société,
    - nom et prénom du technicien ayant effectué le contrôle,
    - site (nom de l’établissement d’accueil du public),
    - résultat du test (conformité ou non-conformité),
    - motif technique de non-conformité (en cas de non-conformité),
    - observations éventuelles.

Ces rapports sont transmis au représentant du BMPM et au SSPH dans un délai de cinq jours calendaires maximum après la fin des opérations de contrôle qualité des défibrillateurs automatisés externes à l’adresse suivante :

Poste 2 : Maintenance curative des DEA

Surveillance à distance des DEA, intervention et compte rendu d’anomalie, de panne ou d’utilisation

La surveillance des Kits DEA se fera par le titulaire en temps réel en semaine, jours fériés et week-end au travers du logiciel de l’armoire géolocalisée autonome communicante sur un réseau de type Sigfox.
Si le titulaire constate un défaut, une utilisation du DEA, une détérioration, il devra intervenir dans un délais de 12 h maximum (l’entreprise peut proposer un délai inférieur) pour remettre en service le DEA.
Le titulaire s’engage à avertir la personne publique dès que celui-ci a pris connaissance d’une anomalie, d’une panne ou l’utilisation d’un kit DEA.
Afin d’avertir la personne publique, le titulaire établira, dans un délai de vingt-quatre heures un compte rendu d’anomalie, de panne ou d’utilisation qu’il adressera au directeur du SMUR du BMPM ou à son représentant désigné à cet effet et au représentant du SSPH.
À l'issue de l'intervention, un compte rendu, impérativement accompagné d'un certificat de bon fonctionnement sera établis et signés par le titulaire.

- Le compte rendu doit être signé et indiqué les éléments suivants:

- La référence du marché,
- La désignation du matériel qui à été réparer et remis en service ou si il est à remplacer,
- La désignation du DEA utilisé,
- La localisation du matériel,
- La date et l’heure de la connaissance de l’anomalie, de la panne ou de l’utilisation,
- La date et l’heure de l’intervention du technicien.

L’envoi s’effectuera par courriel à l’adresse suivante : bureaugestion.cmp@bmpm.gouv.fr
Il sera envoyé également au Service de la Santé Publique et des Handicapés à l’adresse courriel suivante : sante@marseille.fr

ARTICLE 3 : Livraison-installation-présentation
La fourniture, livraison et l’installation du matériel commandé s'effectue un jour ouvré dans des établissements municipaux retenus, en présence d’un représentant de l’établissement concerné.
Le titulaire du marché sera informé des adresses, des horaires, des différents lieux de livraison et d'installation par l'intermédiaire de la pré-visite. Ces différentes adresses seront indiquées dans chaque bon de commande.
Avant toute exécution, le titulaire informera le représentant du groupement Santé du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille, désigné et le représentant du SSPH des dates et heures d’installation dans les différents établissements concernés.
Le représentant du groupement santé en avisera le ou les responsables de ces établissements.

Coordonnées des différents représentants du groupement Santé :

Directeur du SMUR
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Centre Médical Frédéric Paré
137, boulevard de Plombières – B.P. 207
13303 Marseille Cedex 03
bureaugestion.cmp@bmpm.gouv.fr
Téléphone : 04 95 05 40 81 – Télécopie : 04 95 05 40 78

Service de la Santé Publique et des Handicapés
Le Médecin directeur
23 rue Louis Astruc
13233 Marseille Cedex 20
sante@marseille.fr
Téléphone: 04 91 55 32 84

La livraison et la pose se feront sur site dans les endroits précisés par le pouvoir adjudicateur après mise en place du raccordement électrique par ses soins. Le raccordement s’entend comme la fourniture au titulaire d’un point de branchement de son appareil.

Les noms et les coordonnés des personnes à contacter seront remis au titulaire lors de la notification du marché.

Chaque livraison d'un pack sera accompagnée :
d'une installation, de la configuration et la mise en service du défibrillateur dans l’armoire.

Chaque livraison d'une armoire sera accompagnée de :
La pose murale des boîtiers,
Le raccordement au réseau très basse tension (24V) au point de branchement pour les	armoires extérieures, si elles ne sont pas solaires,
La configuration du défibrillateur,
La configuration sur le site de surveillance des boîtiers et défibrillateurs et la vérification	du
bon fonctionnement du réseau et du logiciel de surveillance,
Une démonstration de l'armoire et du logiciel par le titulaire du marché.

Le délai d'installation des armoires est fixé à quinze (15) jours ouvrés au maximum à compter de la date d'envoi du bon de commande.

  Après chaque installation, un bon de livraison sera effectué et signé par le titulaire du marché :
  - L’original du compte rendu sera conservé par le Service de la Santé Publique.
  - Le compte rendu devra comporter :
  - Le nom, l’adresse de chaque établissement municipal livré,
  - Le nombre et la désignation des kits installés pour chaque établissement municipal.

Le titulaire doit fournir un certificat de formation à l’amiante.
Une liste des adresses des Établissements Recevant du Public (ERP) est annexée dans le Document de Consultation des Entreprises à titre indicatif.

ARTICLE 4 : dispositions particulières
Lieux d'exécution

La livraison, la maintenance et l'installation des fournitures objet du présent marché sont effectuées un jour ouvré.
Le titulaire du marché sera informé des adresses des différents lieux par l'intermédiaire d'une pré visite.
Les modalités de cette pré visite sont précisées ci-après.
Les différentes adresses seront indiquées dans chaque bon de commande.
Avant toute exécution, le titulaire informera les différents représentants ou leur suppléant désignés à cet effet des dates et heures d’installation.

 Les listes des coordonnées des différents représentants :

Directeur du SMUR
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Centre Médical Frédéric Paré
137, boulevard de Plombières – B.P. 207
13303 Marseille Cedex 03
bureaugestion.cmp@bmpm.gouv.fr
Téléphone : 04 95 05 40 81 – Télécopie : 04 95 05 40 78

Service de la Santé Publique et des Handicapés
Le Médecin directeur
23 rue Louis Astruc
13233 Marseille Cedex 20
sante@marseille.fr
Téléphone: 04 91 55 32 84

  - Déroulement de l'installation et de la mise en œuvre

Le titulaire doit mettre au courant le SSPH et le BMP de tout ses agissements.
Lors de l’installation des armoires le titulaire doit fournir un certificat de conformité et de bon fonctionnement.
La personne publique et le titulaire du marché s'engagent à respecter l'ordre des différentes étapes indiquées ci-dessous :
- Pré-visite:
  A l'issue de l'attribution du marché et au minimum chaque année, une pré-visite sera effectuée en présence du titulaire, du service de la Santé Publique et des Handicapés et/ou du service Santé du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille et d’un représentant des établissements municipaux concernés.
  La personne publique se réserve le droit d’organiser des pré-visites supplémentaires en cas de besoins survenant en cours d’année.
  Toutes les pré-visites ont pour but :
  - De conseiller la personne publique sur l’emplacement des différents kits,
  - De permettre au titulaire d’effectuer une planification de sa future charge de travail afin qu’il respecte le délai d’exécution du bon de commande,
  - De prendre en compte, par le titulaire, la spécificité de chacun des lieux,
  - D’informer la personne publique sur la faisabilité de l’installation des kits et de lui proposer une solution intermédiaire le cas échéant.
  L’absence du titulaire à une pré-visite n’empêchera pas l’émission des bons de commande.
ARTICLE 5 : Objectifs de développement durable :

Il est demandé au prestataire de procéder au recyclage du matériel.
## (Décret n°99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination).

ARTICLE 6 : Amiante

Le maître d’ouvrage a l’obligation de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.

Le Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 précise les obligations réglementaires de repérage de l’amiante avant travaux incombant au donneur d’ordre.
Art. R. 4412-97-4.-Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.
Conformément à l’Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, la Ville de Marseille s’engage à fournir les Repérages Avant Travaux (RAT) ou les diagnostics avant chaque opération de fixation d’armoire.