Ville de Marseille - Mairie de Marseille

DGAJSP-DSPI- SAF (03022)

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Maintenance préventive et curative des armoires réfrigérées du Centre de Vaccinations Internationales de la Ville de Marseille

Numéro de la consultation	:	23_3630

Procédure de passation :	MAPA SIMPLE DEVIS (inférieur à 40 000 euros H.T.) - selon les
articles suivants :articles L2123-1, R2123-1-1°, R2123-4 et 5 du Code de la commande publique.

Date de notification :

I - Objet de la consultation

Maintenance préventive et curative des armoires réfrigérées du Centre de Vaccinations
L'ensemble des services fait l'objet d'un marché unique et est réparti en 3 postes définis comme suit :

Poste 1 (prix global et forfaitaire) : Maintenance préventive des armoires réfrigérées
Poste 2 (à bons de commande) : Interventions en cas de panne et/ou dysfonctionnement des armoires réfrigérées 7 jours/7 et 24h/24
Poste 3 (à bons de commande) : Remplacement de pièces défectueuses

Les prestations de maintenance, objet du marché, portent sur les deux armoires détaillées ci dessous.

- Une armoires de marque LIEBHERR en fonctionnement permanent, installées au 23 rue Louis Astruc – 13005 Marseille. Modèle GSK 1480-40 installé en septembre 2010 (fin de garantie en septembre 2012) et en novembre 2011 (fin de garantie en novembre 2013).

- Une armoire réfrigérée monocoque DESMON – cuve inox – GN 2/1 – 1400 l.
Réf construction : 1785550 – Réf Four : IPGM14 5.

En cas de changement d’armoire, le titulaire du marché sera notifié par courriel de ce changement et des caractéristiques techniques de la nouvelle armoire dont il devra assurer la maintenance dans le cas du présent marché.

Poste 1 : Maintenance Préventive

Maintenance préventive semestrielle des armoires réfrigérées à froid ventilé :

- Une armoires de marque LIEBHERR en fonctionnement permanent, installées au 23 rue Louis Astruc – 13005 Marseille. Modèle GSK 1480-40 installé en septembre 2010 (fin de garantie en septembre 2012) et en novembre 2011 (fin de garantie en novembre 2013).

- Une armoire réfrigérée monocoque DESMON – cuve inox – GN 2/1 – 1400 l.
Réf construction : 1785550 – Réf Four : IPGM14 5.

Le titulaire assure la maintenance préventive des armoires réfrigérées. Il intervient de ce fait,

* une fois par semestre, à une date convenue, entre le titulaire et la Division du Centre de Vaccinations internationales de la Direction de la Santé Publique et de l’Inclusion, pour les :

1. - Dépoussiérage et nettoyage de tous les organes des deux appareils frigorifiques,
2. - Contrôle de régulation (contrôle des cordons chauffants, de la température, du thermostat de fin de dégivrage, de la résistance de dégivrage, ventilation et nettoyage des pales, vidange et nettoyage des évaporateurs et bacs de condensation),

- Contrôle des compresseurs (contrôle de l’étanchéité des clapets, du niveau d’huile avec remise à niveau, des résistances de carter, des sécurités, de l’étanchéité des vannes et du niveau de fréon ou autre gaz dans les réservoirs liquides),

- Contrôle électrique (contrôle des intensités moteurs et calibrages des thermiques et des fusibles, contrôle des défauts d’isolement, de la ventilation des armoires et mise à jour des repérages des divers circuits),

- Contrôle et nettoyage du condenseur à air,

- Contrôle du circuit frigorifique pour repérer d'éventuelles fuites,

- Étalonnage des températures au moyen d'un matériel conforme aux normes,

- Contrôle des alarmes,

- Dégivrage manuel en cas de besoin (y compris toute la procédure technique et de sécurité qui s'impose dans ce cas),

- Inscription de l’intervention au registre de sécurité avec compte rendu d’intervention,

- Compte rendu d’intervention à adresser dans les 48 heures au Centre de Vaccinations Internationales.

* Et une fois par an, à une date convenue, entre le titulaire et le CVI, pour les :

-	Étalonnages et vérifications des sondes de contrôle de températures de chacun des équipements (le certificat d’étalonnage du thermomètre sera à joindre au compte rendu d’intervention).

Dans tous les cas, si le titulaire constate lors de l’une de ses interventions un dysfonctionnement sur les armoires réfrigérées à froid ventilé, il doit le signaler par écrit au CVI et établir un devis précisant la ou les pièces à remplacer (listées dans le BPU du poste 3) ainsi que le délai prévu de réparation, pour acceptation avant réparation finale.

A la notification du marché, le fournisseur retenu établit, avec le Centre de Vaccinations Internationales, les modalités d’exécution de cette maintenance préventive.

Poste 2 : Interventions en cas de panne et/ou dysfonctionnement des armoires réfrigérées 7 jours/7 et 24h/24

Intervention ponctuelle à la demande 7 jours/7 et 24h/24, dans un délai maximal de 2 heures à la demande du CVI ou de l’équipe de Télésurveillance de la Subdivision Sûreté des Sites de la Ville de Marseille, pour réparation des armoires réfrigérées.

Actuellement, une sonde de contrôle de température est intégrée sur chacune des deux armoires réfrigérées et, est reliée à un système de télésurveillance géré par l’équipe de Télésurveillance des Sites . C'est ce dernier qui gère la première alerte et est donneur d’ordre de l’intervention du titulaire du marché, dans un délai maximal de 2 heures, pour régler tout dysfonctionnement constaté sur ces équipements frigorifiques, les soirs, nuits, week-ends et jours fériés. Ce système de surveillance est amené à évoluer prochainement.

Lors d'une intervention du fournisseur retenu faisant suite à l’équipe du CVI ou de la télésurveillance, la présence d’un membre de la direction de la Santé Publique et de l’Inclusion permettra de garantir la procédure à mettre en œuvre pour la conservation des vaccins.

Cette procédure sera à appliquer en attendant la mise en place de la procédure de sauvegarde et de sécurisation des vaccins prévue ci-dessous.

A la notification du marché, le titulaire établit, avec le Centre de Vaccinations Internationales, les modalités d’exécution de cette maintenance curative, en respectant toutefois la procédure ci-après :

-	Après appel d'urgence des services municipaux, intervention sur site dans un délai maximal de 2 heures, diagnostic, réparation des armoires réfrigérées et remplacement de petites pièces défectueuses (sauf si commande de pièces plus importantes listées dans le BPU du poste 3).

- numéro d’appel téléphonique non surtaxé du titulaire, 7 jours sur 7 et 24 h00 sur 24 h00, et en cas de changement du numéro d'appel téléphonique non surtaxé, communication au Service de la santé Publique et de l’Inclusion dans les 12 h des nouvelles coordonnées.

- compte rendu des interventions de maintenance curative et transmission, sous 24 heures, au Centre de Vaccinations Internationales de la Direction de la Santé Publique et de l’Inclusion après inscription sur le registre de sécurité,

- procédure de sauvegarde et de sécurisation des vaccins contenus dans les armoires réfrigérées à froid ventilé en cas d’impossibilité de réparer rapidement : installation par le fournisseur d'une armoire réfrigérée d'appoint dans les locaux du service pour transférer les vaccins pendant le temps de réparation ou autre procédure qui garantisse les transferts de vaccins en tout sécurité, qui doit faire l’accord de la personne présente lors de l’intervention.

Les interventions de maintenance curative, non quantifiables dans le temps, sont des interventions d’urgence signalées en cas d’alerte déclenchée par l’alarme installée sur les armoires réfrigérées à froid ventilé. La demande d’intervention peut émaner soit du Service de la santé Publique et de l’Inclusion, soit de l’Équipe de Télésurveillance de la Subdivision Sûreté des Sites où sont reliées les sondes de contrôle des températures et l’alarme installées sur chaque armoire. Chaque demande d'intervention sera effectuée par téléphone (sur ligne à tarif non surtaxé dédiée à cet usage et précisée dans le protocole) puis confirmée ultérieurement par courriel (avec accusé de réception) et fera ultérieurement l'objet d'un bon de commande des services financiers, transmis par la Direction de la Santé Publique et de l’Inclusion.

Il s’agit d’une panne ou d’un dysfonctionnement sur l’équipement lui-même (armoire réfrigérée à froid ventilé).

Dans tous les cas, le titulaire détermine l’origine de la panne ou du dysfonctionnement et répare dans les délais prescrits. Il doit, de ce fait, dès l’appel de demande d’intervention, être capable d'envisager la ou les causes du dysfonctionnement afin d'intervenir avec les outils et les pièces de rechanges adéquates.

S’il s’avère impossible de réparer la panne ou le dysfonctionnement, dans le délai imparti d'autonomie de l'équipement (autonomie de froid d'environ 24 heures), à compter de l’heure d’appel, le titulaire doit mettre en œuvre, par ses propres moyens, la procédure de sauvegarde et de sécurisation des vaccins contenus dans l’équipement en cause telle qu’elle a été arrêtée ci-dessus.

Tout dysfonctionnement ou panne diagnostiqués par le titulaire du marché, nécessitant un remplacement de pièces (listées dans le BPU du poste 3), doit faire l'objet d'un devis précisant la ou les pièces à remplacer ainsi que le délai prévu de réparation, qui sera adressé à la Direction de la Santé Publique et de l’Inclusion pour acceptation avant réparation finale.

Les armoires réfrigérées pourront être changées en cours du marché et le prestataire choisi sera en mesure d’assurer les interventions en cas de panne ou de dysfonctionnement quelle que soit la nouvelle marque des armoires réfrigérées.

Le titulaire doit assurer le maintien en bon état de fonctionnement de ces équipements par une maintenance préventive et curative durant toute la durée du contrat.

En aucun cas, les vaccins ne doivent être isolés de cette chaîne de froid.

Poste 3 : Remplacement de pièces défectueuses :

Dans l'hypothèse où le titulaire du marché constate un dysfonctionnement ou une panne, lors de l’une de ses interventions dans le cadre de la maintenance préventive ou curative, il adresse un devis précisant la ou les pièces à remplacer listées dans le BPU du poste 3 ainsi que le délai prévu de réparation, au CVI pour acceptation avant réparation finale.
Afin d'obtenir les prix unitaire des pièces indiquées dans le Bordereau de Prix Unitaire (BPU), il conviendra de se rapprocher du fabricant des armoires.

Le remplacement des pièces défectueuses s’effectuera dans un délai de 30 heures maximum à compter de l’appel.

II- Coordonnées :

Durant toute la validité du marché, le prestataire retenu délivrera au CVI le nom, le numéro de téléphone et/ou l'adresse courriel de deux interlocuteurs privilégiés joignables par le service pour toutes question ou demande d'intervention.
Si les deux personnes n'ont pu être jointes, un message vocal devra pouvoir leur être laissé afin qu' elle puisse rappeler la personne du service dans les 2 heures au numéro laissé par celle-ci .
Le titulaire fera part au Service de tout changement d'interlocuteur quelle qu'en soit la raison dès que ce changement intervient.

Dans le cas d’un déménagement du service, le titulaire devra tenir compte de la nouvelle adresse.